Fiche matériel : le Pipeteur

Principe :

Le pipeteur (ou pompe à crémaillère) est un appareil qui va permettre de prélever sans risque par aspiration une solution donné. Le pipeteur est toujours relié à une pipette graduée.

La molette de la pompe à crémaillère permet un contrôle précis de l'aspiration du liquide. L'écoulement est obtenu par pression sur la gâchette.

Vous de devez jamais tirer ou appuyer sur l’arrière du piston pour prélever ou lâcher du liquide ou faire redescendre le piston, sous peine d’abimer le pipeteur. Vous devez exclusivement utiliser la molette ou la gâchette.

## Prélèvement d'un liquide à l'aide d'une pipette et d'un pipetteur

Introduire l'extrémité haute de la pipette dans le pipeteur en l’enfonçant suffisamment mais sans forcer. Il faut maintenir la pipette assez près de son extrémité pour éviter de la briser en l'enfonçant dans la propipette. On l'introduit en lui donnant un mouvement de rotation puis on l'enfonce de 1 à 2 cm. On peut alors procéder au prélèvement.

On évite de prélever directement à la bouteille pour ne pas souiller son contenu. On utilise un bécher de prélèvement que l'on peut au préalable rincer avec la solution à prélever. Il faut maintenir la pipette verticale et le bécher incliné à 45°. La main qui tient le bécher sert aussi à maintenir le bas de la pipette. Le piston doit être enfoncé au maximum avant de commencer un prélèvement. On manipule la molette pour faire monter le piston et provoquer l’entrée de liquide dans la pipette.

Il faut vérifier l'absence de bulles dans le liquide ou de mousse à sa surface qui fausserait la lecture de volume. Pour faire l'ajustement au trait de jauge supérieur, on commence par aspirer un excès de liquide (on dépasse le trait de jauge) puis on appui sur la gâchette pour vider l'excès. Cette manière de procéder (« à la descente ») est la plus précise. Le bas du ménisque doit coïncider avec le trait de jauge, pour les pipettes jaugées, ou la graduation désirée pour les pipettes graduées. Pour éviter l'erreur de parallaxe, on effectue la lecture en maintenant le trait de jauge face à l'œil.

Figure 3. Lecture de volume.

Le bas du ménisque doit coïncider avec le trait de jauge. L'œil est face au trait de jauge pendant la lecture.

Pour vider la pipette, on appui sur la gâchette en maintenant la pipette verticale et en contact avec le récipient. Ceci permet d'éviter qu'une goutte de liquide ne soit retenue par capillarité à l'extérieur de la pointe de la pipette. Dans le cas des pipettes jaugées à deux traits, on vide la pipette jusqu'à ce que le bas du ménisque atteigne le deuxième trait de jauge. Dans le cas d'une pipette jaugée à un trait, on laisse le liquide s'écouler jusqu'à la pointe. Il reste toujours un petit volume de liquide retenu par capillarité à l'intérieur de la pointe. Il a été pris en compte lors du jaugeage, il ne faut pas l'expulser.