AIDE-MEMOIRE DE METROLOGIE

| Établissement Centre d’examen | Instruction de travail | REF : |
| --- | --- | --- |
|  | Vérification de l’exactitude et expression du résultat de mesure | Version : 6 Révisée le 15/11/2017 Page 1 sur 2 |
| Rédacteurs : membres de la commission de sujets Visa : | Vérificateur / Approbateur : inspection générale Visa : |

# Vérification de l’exactitude du résultat de mesure

La vérification de l’exactitude d’un résultat de mesure s’effectue au moyen d’un matériau de contrôle dont la valeur est exprimée sous la forme : 	yref ± Uref   (où Uref = 2 uref  pour un niveau de confiance d’environ 95,5 %).

L’écart-type de reproductibilité sR de la méthode doit être donné.

Une mesure yEC du matériau de contrôle est réalisée et la relation ci-dessous doit être vérifiée.

Si tel est le cas, la mesure effectuée sur l’essai est alors considérée comme satisfaisante.

Exemple :

Soit la mesure unique y  de la concentration molaire d’un essai :    y = 3,85 mmol/L

Un matériau de contrôle de concentration yref ± Uref  soit  (4,12 ± 0,12) mmol/L est testé dans les mêmes conditions de mesure que l’essai.

La valeur trouvée pour le matériau de référence est yEC = 3,98 mmol/L

L’écart-type de reproductibilité sR de la méthode est fourni :   sR = 0,11 mmol/L

La relation suivante doit être vérifiée :

0,14 mmol/L ≤ 0,251 mmol/L

L’exactitude est vérifiée et la valeur de l’essai est confirmée :   y = 3,85 mmol/L

Dans le cas contraire, la valeur n’est pas retenue.

Remarque :

Lorsque la valeur de référence est donnée sans incertitude, celle-ci est considérée comme négligeable, c’est-à-dire uref  << sR.

AIDE-MEMOIRE DE METROLOGIE

| Établissement Centre d’examen | Instruction de travail | REF : |
| --- | --- | --- |
|  | Vérification de l’exactitude et expression du résultat de mesure | Version : 6 Révisée le 15/11/2017 Page 2 sur 2 |
| Rédacteurs : membres de la commission de sujets Visa : | Vérificateur / Approbateur : inspection générale Visa : |

# Expression du résultat de mesure

## Détermination de l’incertitude élargie

L’expression du résultat nécessite de connaître l’incertitude type composée uc qui est donnée soit avec l’unité de grandeur, soit en valeur relative.

Exemple 1 : 		ny = 0,3457 µmol 		uc = 0,018 µmol

Exemple 2 : 		cy = 0,1257 mol/L		incertitude-type composée relative = 1,3%

donc 	uc  = 0,1257 x 0,013 = 0,0016 mol/L

L’incertitude élargie U est donnée en supposant une distribution normale et en multipliant par un facteur 2 l’incertitude-type composée. Le niveau de confiance obtenu ainsi est d’environ 95,5%.

Incertitude élargie : U = 2 × uc

## Arrondi du résultat de mesure

L’incertitude élargie U est ensuite arrondie selon les cas :

- si le premier chiffre significatif est 1, 2, 3 ou 4 : garder deux chiffres significatifs ;

- si le premier chiffre significatif est 5 ou plus : garder un chiffre significatif.

Le résultat final est arrondi de la manière suivante :

- le dernier chiffre significatif de la valeur retenue pour le résultat doit être à la même position décimale que le dernier chiffre de l'incertitude élargie ;

- les règles usuelles mathématiques d’arrondi s’appliquent.

Exemple 1 :

valeur retenue : 	cy = 0,24319 mmol/L

U = 0,0052 mmol/L 	arrondi à 0,005 mmol/L

écrire : cy = (0,243 ± 0,005) mmol/L

Exemple 2 :

valeur retenue : 	cy  = 0,24364 mmol/L

U = 0,0052 mmol/L arrondi à 0,005 mmol/L

écrire : cy = (0,244 ± 0,005) mmol/L

Rendre le résultat de mesure en donnant sa valeur numérique, son incertitude, son unité et accompagné de la notation « niveau de confiance d’environ 95,5% » ou «  k = 2 » ou « IC = 0,95 » et de toutes informations pertinentes disponibles.